## OPREMA ZA TERAPIJU KISIKOM
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Proizvođač, kataloški broji i naziv | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa sa brojem označene stranice iz ponudbene dokumentacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
I. | KOMPLET ZA TERAPIJU KISIKOM ZA ODRASLE PACIJENTE S OVLAŽIVAČEM |  |  | kom | 5 |  | 0
1. | Protokomjer za preciznu regulacija protoka kisika s rasponom regulacije od 0 do minimalno 15 L/min
2. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika
3. | Montaža direktno u utičnicu medicinskih plinova, kompatibilno s postojećim bolničkim utičnicama medicinskih plinova (DIN)
4. | Aluminijsko ili Ms kromirano kućište protokomjera
5. | Izlazni priključak dimenzije 1/4"
6. | Adapter 1/4" na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje ukoliko je potrebno
7. | Ovlaživač za protokomjer
7.1. | Ovlaživanje kisika u rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
7.2. | Mogućnost sterilizacije na 121 ºC
7.3. | Kapacitet minimalno 240 ml tekućine, oznake na kućištu za maksimalnu razinu tekućine
7.4. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer 1/4"
7.5. | Izlazne konekcije ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
II. | KOMPLET ZA TERAPIJU KISIKOM - ŠINSKI S OVLAŽIVAČEM |  |  | kom | 6 |  | 0
1. | Protokomjer za preciznu regulacija protoka kisika s rasponom regulacije od 0 do minimalno 15 L/min
2. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika
3. | Montaža na na standardnu medicinsku šinu dimenzija 10mm x 25mm
4. | Konekcijsko crijevo za kisik minimalne duljine 1,5 m s konektorom tipa DIN, obojano sukladno normi EN.
5. | Aluminijsko ili Ms kromirano kućište protokomjera
6. | Izlazni priključak dimenzije 1/4"
7. | Adapter 1/4" na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje ukoliko je potrebno
8. | Ovlaživač za protokomjer
8.1. | Ovlaživanje kisika u rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
8.2. | Mogućnost sterilizacije na 121 ºC
8.3. | Kapacitet minimalno 240 ml tekućine, oznake na kućištu za maksimalnu razinu tekućine
8.4. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer 1/4"
8.5. | Izlazne konekcije ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
III. | REDUKCIJSKI VENTIL ZA PRIJENOSNE BOCE KISIKA S VISOKOTLAČNIM ULAZNIM PRIKLJUČKOM PIN INDEKS |  |  | kom | 6 |  | 0
1. | Jednostupanjski klipni ili membranski reduktor tlaka, ulaznog tlaka 200 bara na izlazni tlak od 3,6 do 5,5 bara
2. | Ostvarivi protok kisika minimalno 50 L/min pri ulaznom tlaku od 30 bara
3. | Namijenjeno za upotrebu na bolnicama, u službama hitne medicine te za kopneni i avionski prijevoz
4. | Priključak boce Pin index - DIN
5. | Manometar s prikazom tlaka u boci, u barima
6. | Ugrađeni pokazivač protoka kisika
7. | Regulacija protoka s rasponom regulacije od 0 do minimalno 15 l/min , stupac skale po 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 l/min
8. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom
9. | Izlazna konekcija priključka kisika na bočici ovlaživača konusnog oblika
IV. | REDUKCIJSKI VENTIL ZA BOCU KISIKA S OVLAŽIVAČEM KISIKA |  |  | kom | 14 |  | 0
1. | Jednostupanjski fiksni reduktor tlaka za bocu kisika, ulaznog tlaka 200 bara na izlazni tlak od 3,6 do 5,5 bara
2. | Navoj boce W 21,8x1,14"/SS (Swedish Standard, AGA) (GA) = UNI 10751
3. | Manometar s prikazom tlaka u boci, u barima
4. | Ostvarivi protok plina minimalno 100 L/min
5. | Konstantna izlazna karakteristika tlaka u cjelokupnom rasponu protoka 0-50 L/min (bez pada tlaka)
6. | Ugrađeni pokazivač protoka kisika
6.1. | Regulacija protoka s rasponom regulacije od 0 do minimalno 15 l/min
6.2. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika
6.3. | Dimenzije izlazne konekcije priključka 1/4"
7. | Ovlaživač za protokomjer
7.1. | Ovlaživanje kisika u rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
7.2. | Mogućnost sterilizacije na 121 ºC
7.3. | Kapacitet minimalno 240 ml tekućine, oznake na kućištu za maksimalnu razinu tekućine
7.4. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer 1/4"
7.5. | Izlazne konekcije ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne s priborom za inhalaciju i insuflaciju
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0