Zadar, 29.04.2021.

Ur. br.: 04-2826/21-2/21

- SVIMA ZAINTERESIRANIMA -

PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za nabavu:

Uređaji za reanimaciju u kompletu s kolicima - 1 dio - defibrilator OHBP

Poštovani,

OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za nabavu gornjeg predmeta nabave.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost, po potrebi financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost.

# Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 03.05.2021. godine do 10:00 sati na adresu:

# OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar,

# preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponuda se dostavlja  u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja,

- naziv i adresa ponuditelja,

- naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,

- naznaka „ne otvaraj“

Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu.

Privitak:

- Opis predmeta nabave

- Popis dokumenata kojima se dokazuje da ne postoje OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA i kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, financijska sposobnost i tehnička i stručna sposobnost.

OPIS PREDMETA NABAVE

TROŠKOVNIK

OPĆA BOLNICA ZADAR

Uređaji za reanimaciju u kompletu s kolicima - 1 dio - defibrilator OHBP

| Red. br. | OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) |  | Upisati br. str. ponude. Označiti markerom i upisati redni broj, u dostavljenom prospektu ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, gdje se točno nalazi stavka (red.br.) koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrilator s EKG monitorom, SPO2, NIBP i pacingom |  |  |  |
|  | Proizvođač, ime i šifra proizvoda: |  |  |  |
|  | Bifazični defibrilator / monitor sa praćenjem 3/5-kanalnog EKG-a, SPO2, NIBP i vanjskim srčanim stimulatorom(pacingom) |  |  |  |
|  | Rad s višekratnim elektrodama za defibrilaciju – pedalama i samoljepivim elektrodama |  |  |  |
|  | Vanjske pedijatrijske elektrode za defibrilaciju (pedale) integrirane u standardne elektrode za odrasle |  |  |  |
|  | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale; samotestiranje uređaja u unaprijed zadanom vremenu |  |  |  |
|  | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije, posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera |  |  |  |
|  | Litij ionska baterija kapaciteta min. 200 defibrilacija pri maksimalnoj energiji i 6 sata monitoriranja s jednom baterijom |  |  |  |
|  | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu |  |  |  |
|  | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom |  |  |  |
|  | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 17 cm, visoke rezolucije, TFT LCD, u boji |  |  |  |
|  | Prikaz 16 sekundi jednog kanala EKG-a na ekranu, istovremeno |  |  |  |
|  | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 50 mm |  |  |  |
|  | Prikaz 3 kanala na ekranu |  |  |  |
|  | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma |  |  |  |
|  | Praćenje EKG-a preko 3-žilnog(odvodi I, II, III) ili 5-žilnog kabela(odvodi I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx) |  |  |  |
|  | SPO2 |  |  |  |
|  | NIBP, oscilometrijska metoda mjerenja |  |  |  |
|  | Bifazična tehnologija, impuls eksponencijalno padajući |  |  |  |
|  | Maksimalna energija defibrilatora 360 J |  |  |  |
|  | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu |  |  |  |
|  | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu |  |  |  |
|  | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi |  |  |  |
|  | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: · postavljanje energije · punjenje · okidanje |  |  |  |
|  | Impuls vanjskog srčanog stimulatora trajanja 20 ili 40 ms |  |  |  |
|  | Maksimalna struja vanjskog srčanog stimulatora: 200 mA |  |  |  |
|  | Raspon srčane frekvencjie: 30 – 210 ppm |  |  |  |
|  | Indikator spremnosti defibrilatora za defibrilaciju stalno vidljiv (i kada je uređaj isključen) |  |  |  |
|  | Pohranjivanje 1000 događaja za jednog pacijenta |  |  |  |
|  | Pohranjivanje 24 sata EKG krivulja |  |  |  |
|  | Pohranjivanje 72 sata tabličnih trendova |  |  |  |
|  | Snimanje zvuka 180 minuta |  |  |  |
|  | Defibrilator je moguće umrežiti s postojećim monitorima vitalnih funkcija Mindray, i spojiti na istu središnju jedinicu za nadzor |  |  |  |
| Ukupna cijena ponude za predmet nabave bez PDV-a |  |  |  |  |
| Iznos PDV-a |  |  |  |  |
| Ukupna cijena ponude za predmet nabave s PDV-om |  |  |  |  |

| Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika - red. br.) |  |
| --- | --- |
| Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj |  |
| može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. |  |
| Katalozi i/ili prospekti ako nisu na hrvatskom i/ili engleskom jeziku moraju biti prevedeni s ovjerenim prijevodom od sudskog tumača na hrvatski jezik. |  |
| Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno ostupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti. Jamstveni rok: 12 mjeseci. |  |

|  | U ___________________, dana ________________. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________ Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)

OBRAZAC   PONUDE  -  na temelju poziva na dostavu ponuda

Uređaji za reanimaciju u kompletu s kolicima - 1 dio - defibrilator OHBP

| Naziv ponuditelja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa sjedišta ponuditelja |  |  |
| OIB |  |  |
| Žiro-račun i banka |  |  |
| Telefon, faks i adresa (elektroničke) pošte ponuditelja |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i potpisivanje ugovora, funkcija koju obnaša |  |  |
| Rok valjanosti ponude | 60 dana od dana za dostavu ponuda |  |
| Izjavljujemo da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, prihvaćamo ih i izvršiti ćemo predmet nabave za ponuđenu cijenu (specifikacija predmeta nabave – Troškovnik), bez mijenjanja cijena tijekom trajanja Ugovora. |  |  |
| Izjavljujemo da su svi traženi i potrebni dokazi o sposobnosti priloženi, da ne prikrivamo podatke i da su svi dani podaci u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetom nabave točni! |  |  |
| Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE): ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a , mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a |  |  |

Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Nino Funčić, dipl. oec.

TELEFON: 023/505-491

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: nino.funcic@bolnica-zadar.hr

SKLAPA SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM: Ugovor o javnoj nabavi.

MJESTO PRUŽANJA USLUGA/ISPORUKE ROBE: OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar.

TRAJANJE UGOVORA ODNOSNO POČETAK I ZAVRŠETAK RADOVA, ISPORUKE ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA: 15 dana.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST:  40.000,00 kn bez PDV-a

KRITERIJ ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

- OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Naručitelj je obavezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

- je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 7

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

- je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ukoliko gospodarski subjekt daje izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, Izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ista mora sadržavati sve traženo točkom 1. ove Dokumentacije o nabavi.

- Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.3., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Odredbe točke 1. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe točke 1. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI):

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

- Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ponuditelj je sposoban ako je priložio dokumente kako je gore traženo.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost kako je traženo pod gornjom točkom 1., a postojanje sposobnosti iz gornje točke 2. ne moraju dokazivati svi članovi zajednice ponuditelja, nego ako je ta sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta (ponuditelja) te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

- Opisi i/ili fotografije, katalozi, prospekti proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi. Iz kojeg su točno vidljive tražene karakteristike robe koja se nudi označene markerom s upisanim brojem stranice na kojoj je točno vidljiva tražena karakteristika robe koja se nudi i/ili Izjavu proizvođača iz koje je vidljivo da roba ima točno određene karakteristike koje su tražene. Katalog i ostalo i/ili Izjava dostavljaju se na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku za ostale jezike nužan je ovjeren prijevod.

- Ponuditelj mora dokazati da su medicinski proizvodi koje nudi na tržištu sukladno članku 32. i 46. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013) i da su označeni oznakom „CE“, a kao dokaz u ponudi prilaže Izjave o sukladnosti koje za ponuđene medicinske proizvode daje proizvođač. Osim na hrvatskom jeziku može i na engleskom jeziku za ostale jezike nužan je ovjeren prijevod.

UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA (NATJECATELJA ILI PONUDITELJA): Navedeno u prethodnim točkama.

Dokumente koje javni naručitelj zahtijeva u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

OSTALI BITNI UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI:

Pobuditelj mora dostaviti:

- Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (N.N. br. 76/2013), za Ponuditelje (pravne i fizičke osobe) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i za Ponuditelje (pravne i fizičke osobe) koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja, a imaju zastupnika sa sjedištem u RH, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima (N.N. br. 76/2013). Ponuditelji (pravne i fizičke osobe) sa sjedištem u Europskoj uniji a izvan Republike Hrvatske ne dostavljaju ovo Rješenje nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta.

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE:

Ponuda mora sadržavati:

- Popunjen obrazac ponude, ovjeriti obrazac pečatom ponuditelja i potpisom ovlaštene osobe.

- Opis predmeta nabave – TROŠKOVNIK - tehnička specifikacija predmeta nabave – (sastavni dio dokumentacije za nadmetanje) kao uvjet prihvatljivosti ponude. Ponuditelj je dužan popuniti SVE zatražene stavke kao uvjet prihvatljivosti ponude, ovjeriti obrazac pečatom ponuditelja i potpisom ovlaštene osobe.

- Proizvođačku tehničku specifikaciju (katalog ili prospekt ili izjava proizvođača ili jednakovrijedan dokaz) – u koju treba unijeti sve zatražene stavke (točke) prema TROŠKOVNIKU (uvjet prihvatljivosti ponude).

- Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja.

- Ostale tražene dokaze sposobnosti.

- PRIJEDLOG UGOVORA (ovjeren u izvorniku kao uvjet prihvatljivosti ponude).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a iznimno ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti to nije moguće, izrađuje se u dva ili više dijelova. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, u sadržaju ponude navodi se od koliko dijelova se ponuda sastoji. Stranice ponude označavaju se brojevima, na na čin da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji slijedi iza rednog broja s kojim je završio prethodni dio.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena.

ROK VALJANOSTI PONUDE: najmanje 60 dana od dana određenog za dostavu ponuda.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU: 60 dana.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: plaćanje će se obaviti na žiro račun isporučitelja u roku od 30 dana od dana primitka računa. Ispostava računa je u roku od 7 dana od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Izjava o nekažnjavanju

U ______________________________, ____________

(mjesto)                 			 (datum)

Temeljem čl.251. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16), dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Ime i prezime: _____________________________________Funkcija: _________________________

Gospodarski subjekt : _______________________________ Sjedište: _________________________

OIB: ___________________________ kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kao osoba ovlaštena za zastupanje gore navedenog gospodarskog subjekta, izjavljujem da meni osobno kao i navedenom gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz čl. 251. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi:

(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(b) korupciju, na temelju - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(c) prijevaru, na temelju - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

Ovu izjavu dajem u svrhu dokazivanja nepostojanja obveznog razloga za isključenje u postupku javne nabave prema čl. 251. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi i ne može se koristiti u druge svrhe.

_____________________________________

Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

- Izjava se može dostaviti i na drugom obrazcu koji sadrži sve gore zatraženo (kopija)

PRIJEDLOG UGOVORA:

Ugovor o nabavi i isporuci regulira sve međusobne odnose izmedu naručitelja i ponuditelja čija ponuda se ocjeni najpovoljnijom. Prijedlog Ugovora je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Mora biti ovjeren u izvorniku kao uvjet prihvatljivosti ponude.

OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5, 23000 Zadar, OIB 11854878552, koju zastupa ravnatelj Željko Čulina, dr. med.

(u daljnjem tekstu: Kupac)

i

_________________________________________________, OIB ______________________ kojeg zastupa

_________________________________________________

i

(u daljnjem tekstu: Prodavatelj) 350

099

UGOVOR (prijedlog)

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je sklapanju ovog ugovora prethodio poziv na dostavu ponuda br. __________________________, dana ____________________. god.

Naručitelj povjerava, a Prodavatelj preuzima  obvezu isporuke, instalacije i puštanja u rad predmeta nabave - __________________________________________, u skladu s Ponudom ________________, cijenama navedenim u Troškovniku, a koji čine prilog i sastavni su dijelovi ovog ugovora.

Članak 2.

Cijena predmeta nabave ______________________________________________________________, iznosi:

Cijena bez PDV-a:	_________________________________  kuna

PDV: 			__________________________________ kuna

Cijena s PDV-om :   	__________________________________ kuna

Slovima: (_______________________________________________________________________________)

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su i slijedeći troškovi:

- isporuka predmeta nabave instalacija i puštanje u punu funkciju rada,

- edukacija osoblja korisnika,

- besplatno servisiranje i zamjena pričuvnih dijelova u jamstvenom roku i u zahtijevanom vremenu odaziva te na zahtijevanoj lokaciji,

- isporuka dokumentacije na hrvatskom jeziku,

- dostave atestne dokumentacije i jamstvenih listova.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog ugovora, kao ni okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana, uz izuzetak promjene stope poreza na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Prodavatelj se obvezuje da će predmet nabave isporučiti i instalirati u roku do ____ dana od dana sklapanja ovog ugovora. Prodavatelj pridržava pravo i ranije isporuke od naznačene.

Prodavatelj snosi troškove pakiranja, skladištenja i sve troškove isporuke do mjesta isporuke te troškove montaže. Obveza Prodavatelja obuhvaća i isporuku svih dijelova i potrošnog materijala, koji su potrebni za montažu i puštanje u rad.

Prodavatelj je obvezan odmah otkloniti nedostatke utvrđene prilikom zaprimanja robe i nadoknaditi naručitelju sve troškove i štete prouzročene isporukom robe s nedostacima i/ili oštećene robe, kao i štete koje mogu proizaći iz opisanog stanja.

Prodavatelj se obvezuje za vrijeme puštanja u probni rad predmeta nabave educirati zaposlenike naručitelja za uspješno i sigurno rukovanje opremom.

Predmet nabave će biti preuzet kad Prodavatelj dokaže uz pomoć odgovarajućih dijagnostičkih ili kontrolnih programa da predmet nabave je ispravan i da ispravno radi ili kad na kakav drugi odgovarajući način dokaže da su svi pojedini dijelovi predmeta nabave u ispravnom stanju.

Po preuzimanju i stavljanju u funkciju predmeta nabave ugovorne strane će sastaviti i potpisati zapisnik o primopredaji.

Prodavatelj je u obvezi pisano obavijestiti naručitelja o datumu isporuke predmeta nabave i to najkasnije dva (2) dana prije isporuke.

Prodavatelj ima pravo na produženje roka isporuke u skladu s mjerama utvrđenim aktima državnih tijela, pojavom prirodnih nepogoda (potresi, poplave i sl.) ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku i montažu opreme, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

Prodavatelj je u obvezi zahtjev za produženje roka podnijeti naručitelju u pisanom obliku, odmah po saznanju razloga zbog kojeg se rok isporuke može produžiti.

Članak 4.

Jamstveni rok za isporučeni i instalirani predmet nabave iznosi ______ godina od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Jamstveni rok produžit će se za vrijeme trajanja popravka predmeta nabave ukoliko popravak traje duže od 10 (slovima: deset) dana.

Prodavatelj je obvezan osigurati servis i održavanje predmeta nabave u jamstvenom roku, uvjetima jamstva, vremenu odaziva i mjestu obavljanja servisa, navedenom u troškovniku, te rezervne dijelove najmanje u roku 10 (slovima: deset) godina računajući od dana primopredaje robe.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje platiti isporučeni i instalirani predmet nabave, na žiro račun prodavatelja u roku od ____ dana od dana ispostavljanja računa.

Za isporučeni predmet nabave Prodavatelj mora izdati račun najkasnije u roku do 7 dana od datuma potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Prodavatelj je obvezan za isporučeni predmet nabave ispostaviti račun s cijenama koje su navedene u troškovniku i ponudi.

Članak 6.

U slučaju da Prodavatelj svojom krivnjom ne ispunjava, neuredno ispunjava ili kasni s ispunjenjem obveza iz ovog Ugovora, naručitelj ima pravo na ugovorenu kaznu u visini od dva promila od ugovorne cijene za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od pet posto od vrijednosti ugovora. Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa prodavatelja.

Prodavatelj je također dužan platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja s isporukom predmeta nabave.

Naručitelj zadržava pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora u slučaju povrede bitnih ugovornih obveza od strane prodavatelja (neisporučivanje naručene ugovorene robe, nepoštivanje roka isporuke, obračunavanje većih cijena od ugovorenih).

Članak 7.

Prodavatelj je dužan prigodom povrata potpisanog i ovjerenog ugovora, kao sredstvo osiguranja za uredno ispunjenje ugovora, naručitelju dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu od 10 % (deset posto) od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a). U slučaju da ponuditelj ne dostavi bjanko zadužnicu zajedno s potpisanim i ovjerenim ugovorom, javni naručitelj može raskinuti ugovor i donijeti  novu odluku o odabiru slijedeće prihvatljive ponude ili poništiti postupak.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor bez otkaznog roka, u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava ugovorne obveze. Obavijest o raskidu ugovora mora biti u pismenom obliku.

Članak 9.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema prodavatelju, nezavisno kojeg karaktera, od strane trećih osoba.

Članak 10.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sva sporna pitanja nastala primjenom ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu naručitelja.

Članak 11.

Ovaj Ugovor je sastavljen u pet (5) istovjetnih primjeraka, od kojih naručitelj zadržava tri (3), a prodavatelj dva (2) primjerka, ugovorne strane su ga pročitale i u znak prihvata, vlastoručno ga potpisuju.

Zadru, _______________. 				Ur. br.:    __________

Ref. br.:  __________

za Prodavatelja:		za Naručitelja:

OPĆA BOLNICA ZADAR

Direktor/ica		Ravnatelj OBZ

Željko Čulina, dr. med.

________________________		________________________