## Grupa 1 MEDICINSKI ANALIZATOR
Red. br. | specifikacija predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Cijena ukupno za stavku (bez PDV-a) | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)
1. | MEDICINSKI ANALIZATOR TIJELA
1 | III klasa medicinski uređaj- sa važećom ovjerom za RH
2 | kapacitet min. 300 kg
3 | točnost vaganja do 150kg - min. 50 g, iznad 150 kg - min. 100 g
4 | metoda mjerenja bioelektrična analiza otpora (BIA) mjerena u min. 8 točaka
5 | mjerenje se izvodi na min. 19 različitih frekvencija
6 | odabir spola, starosti, nivoa fizičke aktivnosti i etničke pripadnosti (rase)
7 | vrijeme mjerenja ne duže od 17 sekundi
8 | mjerenje se izvodi u stajaćem položaju pacijenta
9 | integrirani fiksni držač za ruke sa min. 3 para držača - elektrodama za ruke za različite visine pacijenata
10 | upravljanje pomoću zaslona na dodir 8.4", okretan za 360 stupnjeva
11 | široka niska platforma za prihvat jačih pacijenata min. dim. 900x800 cm
12 | povezivost sa računalom: Ethernet (LAN kabel), bežično ili putem USB memorije
13 | računalni softver sa bazom pacijenata, za analizu i ispis rezultata mjerenja na računalnom pisaču
14 | baza pacijenata u softveru sa svim podacima te povijesti rezultata mjerenja
15 | ispis rezultata mjerenja sa mogućnosti individualne konfiguracije opisa na hrvatskom jeziku
16 | izbor kratkog ispisa sa rezultatima i grafičkim prikazom
17 | izbor višestraničnog ispisa sa rezultatima, grafičkim prikazom i dodatnim objašnjenjima
18 | grafička i tablična usporedba dobivenih vrijednosti iz više mjerenja (trend)
19 | prikaz rezultata mjerenja u odnosu na prosječne vrijednosti slične skupine pacijenata (50, 75, 95 percentila)
Mjerene vrijednosti:
20 | Težina - numerički prikaz
21 | Visina - numerički prikaz, bežični prijenos s kompatibilnog digitalnog visinomjera ili ručni unos
22 | BMI indeks ukupne tjelesne mase - automatski izračun te numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
23 | FM masno tkivo - težina (kg), udio u ukupnoj masi (%) - numerički i grafički prikaz
24 | FMI indeks masnog tkiva FMI (kg/m2) - numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
25 | FFM nemasno tkivo - težina (kg), udio u ukupnoj masi (%) - numerički i grafički prikaz
26 | FFMI indeks nemasnog tkiva FMI (kg/m2) - numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
27 | BCC grafikon sastava tijela 'Body Composition Chart' - zorni grafički prikaz rezultata FMI i FFMI, usporedba sa ref. vrijednostima (50, 75, 95 percentila)
28 | SMM - skeletna mišićna masa: cijelo tijelo, torzo, pojedinačno svaki ekstremitet; težina (kg), udio u ukupnoj masi (%) - numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
29 | VAT visceralno masno tkivo (litara) - numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
30 | Opseg struka (m) - unosi se ručno (mjerenje pomoću mjerne trake) - numerički i grafički prikaz
31 | REE potrošnja energije u mirovanju (kcal/danu ili J/danu)
32 | TEE ukupna potrošnja energije (kcal/danu ili J/danu)
33 | E-body energija pohranjena u tijelu (kcal ili J)
34 | izrada plana terapije - izračun preporučenog unosa (kcal/danu) prema željenom cilju (X BMI unutar X dana, ili X kilograma unutar X dana)
35 | TBW ukupna količine vode volumen (litara), udio u ukupnoj masi (%), - numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
36 | ECW izvanstanična tekućina (litara), udio u ukupnoj masi (%), - numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
37 | ECW/TBW omjer (%), - numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
38 | BIVA - Bioelektrični otpor R i reaktancija Xc – vektorska analiza bioelektrične impedancije za zorni prikaz odnosa vode i somatskih stanica, usporedba sa ref. vrijednostima (50, 75, 95 percentila)
39 | φ Fazni kut (stupnjevi, percentile) - mjera za stanje i količinu somatskih stanica (nutritivno stanje i zdravlje osobe), numerički i grafički prikaz, usporedba sa ref. vrijednostima
40 | MSX metabolički sindrom - izračun na temelju kombinacije različitih faktora koji značajno povećavaju rizik od dijabetes mellitus tip 2 i koronarnih bolesti
41 | izračun rizika vjerojatnosti pojave fatalne kardiovaskularne bolesti unutar 10 godina
42 | RAW podaci; grafički i numerički prikaz neobrađenih rezultata mjerenja: otpor R (Ohm), reaktancija Xc (Ohm) i numerički prikaz: imepdanca Z (Ohm), fazni kut φ (stupnjevi) - odvojeno za svaki segment (L ruka, D ruka, L noga, D noga, torzo, L strana tijela, D strana tijela) na svim mjerenim frekvencijama (do 17 frekvencija)
Visinomjer:
43 | samostojeći digitalni visinomjer
44 | 30-220 cm mjerni opseg
45 | točnost 1 mm
46 | robusna staklena platforma s pozicionerom peta
47 | bežični prijenos podataka na analizator tijela
48 | napajanje nepunjivim baterijama
49 | automatsko gašenje
50 | Garancija min. 2 godine
|  | set | 1 |  | 0
Sveukupno bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
Ukupna cijena ponude (s PDV-om): |  |  |  |  | 0