## Sheet 1
Red. br. | Tehničke karakteristike | Potvrda tehničkog opisa | Upisati br. str. ponude. Označiti markerom i upisati redni broj, u dostavljenom prospektu ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, gdje se točno nalazi stavka (red.br.) koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
A | ENDOSKOPSKA KAMERA 1 komp
1 | 1080 p
2 | Full HD
3 | Tip kontrola: Mehaničke tipke
4 | Maksimalna video signal rezolucija: 1920 x 1200 piksela
5 | Bijelo balansiranje, raspon tempeature boja: 2300 K do
6 | 7000 K
7 | Nivo buke: 34B do 48 dB maksimalno
8 | Digitalni zoom: 1.5 maksimalno
9 | Kontrola osvjetljenja: Automatska kontrola zatvarača + automatska gain kontrola
10 | Format pohranjenih slika/videa: JPEG, TIFF (maksimalno 1920 x 1080)
11 | Mod rada: Kontinuirani rad
12 | IP ocjena: IP 20
13 | Metoda hlađenja: Kontrolirani ventilator
14 | Napajanje + frekvencija: 100-240 VAC, 50/60 Hz
15 | Potrošnja snage: 100 VA
16 | Ocjena struje: maksimalo 1.0 A
17 | Sigurnost: US/CA:UL 2601-1/CSA C22.2NO.601.1, EU: EN 60601
18 | EMC: EN60601-1-2/IEC 601-1-2
19 | Klasa medicinskog uređaja: Klasa I
20 | Klasifikacija dodijeljenog dijela: CF
21 | Video izlazi: 2 x HDMI
22 | USB port: 2.0 (FAT32/NTFS format)
23 | Rezolucija: Podesiva u korisičkom izborniku: 1280 x 1024/60P (5:4), 1920 x 1080/60P (16:9), 1920 x 1200/60P (16:10)
24 | Težina: maksimalno 5.2 Kg
B | GLAVA KAMERE 1 kom
1 | Digitalno procesuiranje slike i transmisija signala
2 | 2 programabilne tipke glave kamere s 4 dostupne funkcije
3 | Univerzalna C-mount konekcija leće
4 | Izlaz kabela pod kutom 30°
5 | Mogućnost zamjene kabela glave kamere u bolnici
6 | Mogućnost parne sterilizacije
7 | Mogućnost strojnog reprocesuiranja
8 | Prikladna za procedure niske temperature
9 | Senzor: 1x1/3“ CMOS
10 | Stupanj zaštite od prodora vlage: IPX7
11 | Težina glave kamere (bez kabela): maksimalno 95 g
12 | Dimenzije kućišta (D x V)-bez kabela i zaštite od presavijanja: maksimalno 34 x 36 mm
13 | Dužina kabela: maksimalno 3 m
C | OBJEKTIV GLAVE KAMERE 1 kom
1 | Sa „snap on“ mehanizmom
2 | Sa C-mount navojem
3 | Mogućnost sterilizacije parom i strojnog reprocesuiranja
4 | Autoklavabilan na 134°C
5 | f=14 mm
D | MONITOR 1 kom
1 | LCD HDTV Monitor 24“
2 | Veličina zaslona 24“
3 | Vrsta zaslona: IPS
4 | Format zaslona: 16:9
5 | Razlučivost: 2560 x 1440
6 | Svjetlina (cd/m2): 350
7 | Omjer kontrasta: 5 000 000:1
8 | (DFC): 5 000 000:1
9 | Vrijeme odaziva: 7 m/s
10 | Kut gledanja: 178/178
11 | Dubina boje (broj boja) 16.7 M
12 | Udaljenost između piksela 0.2715x0.2715
13 | Prikaz boja 16.700.000 boja
14 | HDMI x 1
15 | ErP Klasa: Kasa A
16 | Potrošnja energije: (W) (IEC62087) 20.0
E | IZVOR SVJETLA 1 kom
1 | Izlaz svjetla je usporediv sa 180-Watt xenon lampom
2 | Servisni život LED najmanje 30.000 sati
3 | Ekstremno tiha ventilacija sa nivoem buke od samo 25dB (A)
4 | Konektor za mogućnost spajanja optičkih kablova 4 različita proizvođača endoskopske opreme
5 | Automatski „dimming“ konektora optičkog kabela u slučaju odstranjivanja optičkog kabela
6 | Vrlo stabilna temperatura boja (6500 Kelvin) tijekom cijelog servisnog života LED
7 | Tip i broj lampi: 1 x LED visoke snage
8 | Servisni život lampe: 30.000 sati
9 | Osvjetljenje u lumenima: 1000 lm
10 | Izlaz svjetla u usporedbi sa xenon lampom u W: 180 W
11 | Temperatura boja: 6500 K
12 | Kontrola osvjetljenja: 0-100%
13 | Mod rada: Kontinuirani rad
14 | IP ocjena: IP 20
15 | Metoda hlađenja: Ventilator
16 | Napajanje + frekvencija: 100-240 VAC, 50/60 Hz
17 | Potrošnja snage: 120 VA
18 | Ocjena struje: 1.1-0.5 A
19 | Sigurnost: EU:EN 60601-1
20 | EMC: EN 60601-1-2/IEC 601-1-2
21 | Klasa medicinskog uređaja: Klasa I
22 | Klasifikacija: CF
23 | Težina: maksimalno 8.9 Kg
24 | Dimenzije (Š x Vx D): maksimalno 300 x 120 x 424 mm
UKUPNO bez PDV-a ( A+B+C+D+E )
PDV ( A+B+C+D+E )
UKUPNO s PDV-om ( A+B+C+D+E )