## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Uređaj za kapilaroskopiju
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 3.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Količina stavke (ugovorena) po kojoj se stavka obračunava [KOM] | Proizvođački naziv i model opreme [Napomena Ponuditelja] | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Jedinična cijena [EUR] | Ukupna cijena stavke [EUR]
[1] | [2] | [3] | [4] |  | [5] | [6]=[3]*[5]
1. | Uređaj za kapilaroskopiju | 1 |  |  |  | 0
1.1 | Digitalni kapilaroskop sa softverskim sustavom
1.2 | Digitalni kapilaroskop s osnovnom kamerom za snimanje
1.3 | Leće s povećanjem minimalno 200x,s LED rasvjetom i beskontaktnim adapterom
1.4 | Beskontaktni adapter vezan uz imerzijsku tekućinu za leće s povećanjem minimalno 200x
1.5 | Adapter prilagođen prstima za leću s povećanjem minimalno 200x
1.6 | Kapaljka za imerzijsko ulje
1.7 | Softverski program za kapilaroskopiju,za pregled slika,pohranjivanje,analizu i izradu baze podataka bolesnika za kapilaroskopiju ležišta noktiju
1.8 | Godišnje održavanje i podrška za softverski program
1.9 | Mogućnost pohranjivanja slika bezručno ( pritiskom pedale )
1.10 | Držač za kapilaroskop
1.11 | Transportni kovčeg
1.12 | Senzor slike minimalno 1/2.5" CMOS,minimalno 5.0 Mp ( 5 milijuna piksela )
1.13 | Rezolucija minimalno 2592H x 1944V piksela
1.14 | Veličina piksela minimalno 2.2 µm x 2.2 µm
1.15 | Sučelje USB 2.0
1.16 | "frame rate" minimalno 9 fps @ 2048x1536 (3MP).Minimalno 13 fps @1920x1080 ( 1080p) i 1600x1200 ( 2MP) rezolucija
1.17 | Programabilne opcije: osjetljivost,kontrast," frame rate" i rezolucija
1.18 | Izvor svjetla: ugrađeno prstenasto svjetlo s minilano 12 ultra svijetlih dugovječnih bijelih LED lampica i mogučnošću kontrole intenziteta rasvjete
1.19 | Vijek trajanja osvjetljenja minimalno 6000 sati
1.20 | Optika: varifokalne leće s povećanjem minimalno 20x do 50x s polariziranim svjetlom i polariziranom optikom ,leće objektiva s povećanjem minimalno 100 x u visokoj rezoluciji s nepolariziranim svjetlom,leće objektiva s povećanjem minimalno 200x u visokoj rezoluciji s nepolariziranim svjetlom
1.21 | Softver koji omogućava sofisticirano mapiranje prstiju uporabom alata za analizu
1.22 | Softver koji omogućava pregled slika ,snimanje i mjerenje
CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a [EUR]:
UKUPNO S PDV [EUR]: | [5 empty] | 0
M.P.
Ovjera