## Grupa
PRILOG 5 - OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA ZADAR, Bože Peričića 5
Grupa 1.
Red. br. | Naziv i opis materijala | Proizvođač/ zemlja porjekla | Kataloški broj proizvođača / Zaštićeno ime | Cijena/kom. (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) (Obavezno upisati i broj stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača nalazi označena markerom i rednim brojem troškovnika stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)
1. | Monitor vitalnih funkcija, komada 3
1.1. | Modovi rada: odrasli, djeca
1.2. | Ugrađen Ethernet mrežni priključak za umrežavanje monitora u cjelinu monitoring sustava koji se sastoji od postojeće stanice za centralni nadzor i monitora za nadzor vitalnih funkcija
1.3. | Dijagonala ekrana najmanje 25 cm, ekran u boji, TFT LCD
1.4. | Mogućnost istovremenog prikazivanja najmanje 8 krivulja na ekranu te pripadajućih numeričkih mjerenih parametara
1.5. | Mogućnost prikazivanja trendova parametara u najmanje 24 sata, tabelarno i grafički
1.6. | Modularan dizajn monitora koji omogućuje konfiguraciju monitora prema potrebi radnog mjesta uz osiguranu kompatibilnost monitora s postojećim monitorima i mogućnost korištenja njihovog pribora i modula za IBP i CO.
1.7. | Praćenje sljedećih parametara:
1.7.1. | EKG - 3 odvoda
1.7.2. | Respiracija- mogućnost odabira mjerenja na I ili II odvodu
1.7.3. | SpO2 – saturacija kisika (Masimo i Nellcor tehnologija)
1.7.4. | NIBP – neinvazivni tlak
1.7.5. | IBP – invazivni tlak x 2 (ART, CVP, ...)
1.7.6. | Temperatura
1.7.7. | Analiza sljedećih aritmija: ASY, TACH, BRDY, PAUS, VF, VT, RUN, AIVR, CPT, BGM, ARTF, SVT, PVC/min
1.7.8. | Hemodinamske kalkulacije
1.7.9. | Analiza ST segmenta
1.8. | Pribor za praćenje parametara za odrasle:
1.8.1. | EKG kabel s 3 priključka za elektrode
1.8.2. | Crijevo za mjerenje tlaka i 3 veličine manžeta za odrasle
1.8.3. | Kabel i višekratni SpO2 senzor za prst
1.8.4. | Kabel za mjerenje invazivnih tlakova za sve ulaze (IBP x 2)
1.9. | Mogućnost jednostavnih nadogradnji dodatnim parametrima poput:
1.9.1. | CNAP - kontinuirano neinvazivno mjerenje arterijskog tlaka pomoću specijalnih manžeta s ugrađenim foto senzorom, mjereno na prstu pacijenta, uz kontinuiran prikaz arterijske krivulje i numeričkih vrijednosti sistoličkog, dijastoličkog i srednjeg arterijskog tlaka
1.9.2. | IBP- proširivanje broja ulaza do barem 8
1.9.3. | Mjerenje etCO2 "mainstream" i "sidestream" metodom
1.9.4. | BISx- mjerenje s XP tehnologijom
1.9.5. | NMT- neuro muskularna transmisija
1.9.6. | CO - Swan Ganz tehnologija
1.9.7. | Kontinuirani Cardiac Output- mjerenje pomoću Picco tehnologije
1.10. | Masa monitora s integriranom baterijom najviše 6 kg
1.11. | Integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 3 sata
1.12. | Neprekidno pohranjivanje mjerenih podataka tokom transporta
1.13. | Ispis direktno s monitora na postojeći mrežni laserski pisač
1.14. | Alarmi za sve mjerene veličine s podjelom prema važnosti u najmanje tri stupnja, sa zvukom prema IEC standardu
1.15. | Alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora, vidljivo u području od 360° oko monitora, s mogućnošću signaliziranja tri razine alarma
1.16. | Mogućnost spajanja dodatnog VGA ekrana čiji prikaz je moguće konfigurirati neovisno od ekrana hemodinamskog monitora
1.17. | Mogućnost korištenja ponuđenog pribora i dodatnih modula monitora na postojećim monitorima instaliranim u Koronarnoj jedinici
1.18. | Standardi: CE, MDD 93/42 EEC
1.19. | Pikaz podataka s monitora vitalnih funkcija na ekranu postojeće centralne stanice
1.20. | Kompatibilnost s postojećim postoljima ("docking" jedinicama) na postojećim radnim mjestima
1.21. | "Docking" jedinica, komunikacijsko sučelje i nosač za monitor
1.21.1. | Nosač monitora s mogućnošću jednostavnog spajanja i odspajanja od svih električnih i komunikacijskih priključaka pomicanjem samo jedne ručice
1.21.2. | Priključak za napajanje (220 V)
1.21.3 | Mrežni priključak (standardna Ethernet mreža)
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
Ponuda na obrascu mora bit cjelovita i obuhvatiti sve navedene proizvode u grupi s obzirom da će se izbor najpovoljnijeg ponuđača
obaviti na razini tražene grupe proizvoda.