## List1
TROŠKOVNIK
Medicinsko-laboratorijski hladnjaci i zamrzivači (1. dio)
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. ZAMRZIVAČ ZA ČUVANJE SVJEŽE ZAMRZNUTE PLAZME 2 KOM x ___________________ EUR = ___________________ (bez PDVa) Proizvođač (država proizvodnje, godina proizvodnje): Naziv modela i Kataloški broj:
1.1. | Vertikalni zamrzivač neto kapaciteta ne manjeg od 625 litara
1.2. | Izrađen od čeličnog lima prekrivenog anti-bakterijskom epoksidnom bojom
1.3. | Izolacija od pjenastog poliuretana visoke gustoće debljine ne manje od 75 mm
1.4. | Mogućnost hlađenja u rasponu temperature ne manjem od -25 do -40°C
1.5. | Izolirana vrata na šarkama izrađena od istog materijala i izolacije kao i ostatak strukture
1.6. | Ne manje od tri (3) po visini podesive police izrađene od čelika s plastičnim premazom
1.7. | Mogućnost vađenja postojećih i umetanja novih polica
1.8. | Mikroprocesorski upravljana kontrolna ploča s LED zaslonom i mekim tipkama
1.9. | Mogućnost digitalnog podešavanja i prikaza temperature s točnošću od 0,1°C
1.10. | LED zaslon u boji s prikazom stvarne unutarnje temperature, radnog statusa uređaja i funkcijom kretanja kroz razne izbornike
1.11. | Mogućnost spremanja podataka preko USB priključka i njihove obrade na postojećem računalu Naručitelja
1.12. | Rezervna punjiva baterija koja omogućuje ne manje od 48 sati autonomnog rada kontrolne ploče u slučaju nestanka napajanja
1.13. | Audio i vizualni alarm visoke i niske temperature (čije iznose može odrediti Korisnik)
1.14. | Audio i vizualni alarm otvaranja vrata
1.15. | Audio i vizualni alarm nestanka napajanja
1.16. | Audio i vizualni alarm zaprljanja kondenzatora, greške isparivača za odmrzavanje i kvara senzora
1.17. | Dimenzija ne većih od 75 x 86 x 210 cm (Š x D x V)
1.18. | Mogućnost zaključavanja kao zaštite od neovlaštenog otvaranja
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Ukupno s PDV-om: