## List1
OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
Uređaj za hemoperfuziju krvi
GRUPA 1.
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. Uređaj za hemoperfuziju krvi 1 KPL Naziv proizvođača: Naziv modela:
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
1.1 | Mogućnost protoka minimalno 5 do maksimalno 450 ml/min
1.2 | Raspon arterijskog tlaka od minimalno -250 do maksimalno 120 mmHG
1.3 | Mogućnost integracije hemoadsorbera poput Cytosorb ili slično
1.4 | Pre-adsorberski tlak minimalno -100 do maksimalno 700 mmHG
1.5 | Ultrasonični senzor za detekciju mjehurića
1.6 | Touch screen monitor
1.7 | Mogućnost postavljanja seta za odrasle s volumenom ispiranja od maksimalno 90 ml
1.8 | Mogućnost postavljanja pedijatrijskog seta s volumenom ispiranja od maksimalno 60 ml
1.9 | Stalak za infuziju
1.10 | Kolica za aparat
2.1. | Set za hemoperfuziju - odrasli (10 setova)
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Sveukupno s PDV-om: