## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Razne sonde za UZV uređaje
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 2.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Potvrda tehničkog opisa [DA/NE] U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika | Količina stavke (ugovorena) po kojoj se stavka obračunava [KOM] | Proizvođački naziv i model opreme [Napomena Ponuditelja] | Jedinična cijena [EUR] | Ukupna cijena stavke [EUR]
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[4]*[6]
1. | Kardiološka sektorska sonda |  | 3 |  | 0 | 0
1.1. | Frekvencijski raspon min od 1,5 do 4, 0 MHz
1.2. | Broj elemenata: min. 64
1.3. | Kut prikaza: min. 120°
1.4. | Dubina prikaza: min. 30 cm
1.5. | Kompatibilna u radu sa UZV uređajima GE Healthcare Vivid iq/T8
2. | Konveksna sonda tehnologije izrade iz komada kristala |  | 1 |  | 0 | 0
2.1. | Broj elemenata: min. 192
2.2. | Frekvencijski raspon min. od 1 do 6 MHz
2.3. | Kut prikaza: min. 70°
2.4. | Kompatibilna u radu sa UZV uređajem GE HealthCare Logiq S8
3. | Linearna sonda |  | 1 |  | 0 | 0
3.1. | Frekvencijski raspon min. od 2 do 8 MHz
3.2. | Širina prikaza: min. 42 mm do max. 45 mm
3.3. | Kompatibilna u radu sa UZV uređajem GE HealthCare Logiq S8
4. | Transvaginalna mikrokonveksna sonda |  | 1 |  | 0 | 0
4.1. | Frekvencijski raspon min. od 4 do 9 MHz
4.2. | Broj elemenata: min. 192
4.3. | Dubina prikaza: min. 18 cm
4.4. | Kut prikaza: min. 188°
4.5. | Kompatibilna u radu sa UZV uređajem GE HealthCare Voluson Signature 18
[6]: CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]: | 0
[6]: IZNOS PDV-a [EUR]: | 0
[6]: UKUPNO S PDV [EUR]: | 0
*ukoliko Ponuditelj nije u sustavu PDV-a molimo upisati 0
Napomena:
− Cijena fco OB Zadar
− Rok izvršenja usluge: do 10 dana po potpisu ugovora
− Jamstvo 12 mjeseci
− Osiguran servis u jamstvenom i vanjamstvenom roku
− Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika
− Izjava ponuditelja o osiguranom ovlaštenom servisu za ponuđeni predmet nabave
#NAME?
M.P.
Ovjera