## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Sigurnosni ormari za Odjel patologije i citologije-2.dio
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 2.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Potvrda tehničkog opisa [DA/NE] U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika | Količina stavke (ugovorena) po kojoj se stavka obračunava [KOM] | Proizvođački naziv i model opreme [Napomena Ponuditelja] | Jedinična cijena [EUR] | Ukupna cijena stavke [EUR]
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[4]*[6]
1. | Sigurnosni ormar |  | 1 |  | 0 | 0
Sigurnosni ormar za pohranu tipa FWF90,samostojeća jedinica s krilnim vratima,s cilindričnim zaključavanjem i indikatorom stanja zaključavanja ,integriranim pomagalima za podešavanje za kompenzaciju neravnog poda,EN 14470-1, EN16121/16122, GS certifikat ,CE sukladnost ,vanjske dim. max:š*d*v mm 895*619*1990,boja kućišta:RAL 7016 antracit siva ,teksturiana,boje vrata:RAL 1004 ,upozoravajuća žuta ,tekstuirana.Paket opreme:3*standardna polica ,čelični lim s praškastim premazom ,RAL 7035,svjetlo siva ,nosivost min.75 kg, 1*perforirani uložak standradno,čelični lim s praškastim premazom,RAL 7035 svjetlo siva ,nosivost 75 kg min,1*donja sabirna posuda standardna ,čelični lim s praškastim premazom,RAL 7035 svjetlo siva ,kapacitet minimalno 22 litre
2. | Plastični spremici za pohranu stakala d=29 cm u pojedninačnim odjeljcima |  | 2 |  | 0 | 0
Metalni ventilirani ormar za skladištenje kemikalija, boja po izboru kupca, dim.1000x500x2000mm, izrađen iz čeličnog lima 7-8/10 - plastificiran epoxy prahomza skladištenje kemikalija i drugih hlapljivih sredstava, dvokrilni sa zaključavanjem u tri točke šipkama, sa 4 perforirane police podesive visine i lako uklonjivom kadicom za sakupljanje prolivene tekućine kapaciteta min. 50 lit.Izlaz za cijev za ventilaciju Ø75mm, na pokrovu ormara - stropu.
3. | Ventilatorska jedinica |  | 3 |  | 0 | 0
Ventilatorska jedinica sa pripadajućim cijevima 75 mm ,jednica za odvod zraka za visoke ormare za ugradnju na ormar čelični lim s praškastim premazom s nadzorom ispušnog zraka CE sukladnost otporno na eksploziju ,ATEX oznaka:CE EX II 3/-G Ex ic nA IIC T4.Ugradnja u zoni ekspolozije :izvan bilo koje EX zone,odvod iz zone eksplozije :EX-zone 2, dim max:215*450*215,nazivna snaga maksimalno:35 W,nazivni napon 230 V ,frekvencija:50Hz , Potrošnja energije max:0,15 a ,razina buke:na 3m/max 35dB(A), broj okretaja min:2450,težina maks:8 kg,max duljina odvodnog kanala (uključ maks 2 cijevna koljena) 15 m
[5 empty] | CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]: | 0
[5 empty] | IZNOS PDV-a [EUR]: | 0
[5 empty] | UKUPNO S PDV [EUR]: | 0
*ukoliko Ponuditelj nije u sustavu PDV-a molimo upisati 0
Napomena:
− Cijena fco OB Zadar
− Rok izvršenja usluge: do 45 dana po potpisu ugovora
M.P.
Ovjera