## List1
OBRAZAC specifikacija predmeta nabave – TROŠKOVNIK
DEFIBRILATORI
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. DEFIBRILATOR S VIŠEPARAMETARSKIM MONITOROM 1 KPL Naziv proizvođača: Naziv modela:
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
1.1. | Bifazični defibrilator / monitor sa mogućnošću praćenja dodatnih parametara: 3-kanalni EKG, vanjski srčani stimulator
1.2. | Težina uređaja sa baterijom maksimalno 6.3 kg
1.3. | Ugrađen priključak za Compact flash (CF) karticu
1.4. | Ugrađen USB priključak
1.5. | Uređaj može prenositi kliničke podatke i provjeru spremnosti uređaja na udaljeno mjesto putem bežične 802.11b, 802.11g mreže
1.6. | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale
1.7. | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije, posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
1.8. | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija ili 4 sata rada s jednom baterijom
1.9. | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu
1.10. | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom
MONITOR
1.11. | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
1.12. | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 90 mm
1.13. | Prikaz 3 kanala na ekranu
1.14. | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
DEFIBRILATOR
1.15. | Manuelni i AED mod rada
1.16. | Bifazična tehnologija, pravokutni bifazični impuls
1.17. | Minimalna energija defibrilatora 1 J
1.18. | Maksimalna energija defibrilatora 200 J
1.19. | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
1.20. | Raspon mjerenja impedancije pacijenta: 15 – 300 Ohma
1.21. | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
1.22. | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
1.23. | Praćenje frekvencije i dubine ručne masaže srca preko senzora na elektrodama s numeričkim i grafičkim prikazom vrijednosti na zaslonu uređaja
1.24. | Vizualne i zvučne poruke prilikom ručne masaže srca omogućavaju navođenje prema smjernicama ERC-a 2015.
1.25. | Ugrađeni adaptivni algoritam filtrira EKG signal s artefaktima prilikom ručne masaže srca, s istovremenim prikazom filtriranog i nefiltriranog EKG signala na zaslonu uređaja
1.26. | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: • postavljanje energije • punjenje • okidanje • ispis
1.27. | Pedijatrijske elektrode (pedale) integrirane u standardne vanjske defibrilacijske elektrode
1.28. | Mogućnost korištenja elektroda za jednokratnu uporabu
1.29. | Elektrode za jednokratnu uporabu s mogućnošću priključivanja kabla defibrilatora bez otvaranja pakiranja elektroda
1.30. | Obje defibrilacijske elektrode se povezuju s defibrilatorom jednim, zajedničkim kablom
VANJSKI SRČANI STIMULATOR (PACEMAKER)
1.31. | Impuls vanjskog srčanog stimulatora: pravokutni, trajanja 40 ms
1.32. | Maksimalna struja vanjskog srčanog stimulatora: 140 mA
1.33. | Raspon srčane frekvencije: 30 – 180 ppm
1.34. | Tipka 4:1 koja omogućuje pregled intrinsičnog ritma pacijenta bez mijenjanja postavki vanjskog srčanog stimulatora
1.35. | Postavke vanjskog srčanog stimulatora ostaju zadržane i nakon prijelaza u monitoring ili defibrilacijski način rada.
1.36. | Prikaz EKG odvoda u višestrukim vektorima prilikom pacinga bez potrebe za spajanjem standardnog EKG kabela
2. KOLICA ZA TERAPIJU 1 KPL Naziv proizvođača: Naziv modela:
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
2.1. | Dimenzije 640x480x1005 mm
2.2. | 5 ladica
2.3. | Držač katetera
2.4. | Držač za aspirator
2.5. | Stalak rotirajući za defibrilator
2.6. | Stalak za infuziju
3. KOLICA ANESTEZIOLOŠKA 1 KPL Naziv proizvođača: Naziv modela:
3.1. | Dimenzije 640x480x980 mm
3.2. | 5 ladica
3.3. | Držač s pretincima u 2 reda
3.4. | Preklapajuća taca
3.5. | Stalak za infuziju
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
Sveukupno s PDV-om:
Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika - red. br.)
Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj
može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.