## Sheet1
Sustav za određivanje FFR vrijednosti, za fiziološku procjenu i planiranje PCI-a
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | KOLIČINA | PROIZVOĐAČ -ZEMLJA PORIJEKLA | KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PAKIRANJE | JEDINIČNA CIJENA FCO KB MERKUR BEZ PDV-a | CIJENA PAKIRANJA | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 =( 4x10)
1. | Sustav za neinvazivno mjerenje FFR vrijednosti (μFR - Angio-based FR sustav) sa uključenih 50 licenci | pak | 1
Opis i minamlne tehničke karakteristike sustava: .- sustav je namijenjen neinvazivno mjerenje FFR-a, za fiziološku procjenu i planiranje PCI-a, te mora biti kompatibilan sa angio sustavima i PACS sustavima svih vodećih svjetskih proizvođača .- sustav je potpuno neinvazivan; bez potrebe za korištenjem tlačne žice/katetera, bez potrebe za vazodilatatorom - sustav mora omogućiti podršku kroz sve faze procedure (pre-PCI, intra-PCI, post-PCI) - sustav mora imati mogućnost 2D procjene u samo 1 (jednoj) projekciji – sa rezultatom za <1 min, prikladno za većinu slučajeva - sustav mora imati mogućnost 3D procjene u 2 (dvije) projekcije – sa rezultatom za <1 min, prikladno za složene lezije, vrlo ekscentričnog lumena - sustav mora omogućiti procjenu glavne žile i bočnih grana istovremeno, - sustav mora biti opremljen funkcijom AMR - određivanje statusa mikrocirkulacijske rezistencije - sustav mora imati mogućnost analize u realnom vremenu ("real-time"), te mogućnost retrospektivne analize - sustav mora omogućiti izračun refenetnog promjera krvne žile koristeći Murray-ev zakon - sustav mora biti uvršten u ESC preporuke: korištenje za funkcionalnu procjenu težine epikardijalne stenoze tijekom invazivne koronarne angiografije radi usmjeravanja i vođenja samog procesa revaskularizacije - priložiti dokaz - sustav mora biti RCT validiran (baziran na randomiziranim kliničkim studijama) - priložiti najmanje tri studije U cijenu mora biti uključeno: - isporuka kompjutera/laptopa sa integriranim µFR sustavom koji ostaje u vlasništvu korisnika - "dongle" (ključ/stick) sa 50 licenci (rok važenja licenci min 24 mjeseca) - instalacija sustava i edukacija korisnika
UKUPNO U EUR BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO U EUR SA PDV-OM
Napomena:
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita i zadovoljavati sve tražene tehničke karakteristike
Ponuditelji su dužni dostaviti katalog iz kojeg se jasno vide sve tražene karakteristike sustava
Ponuditelji su dužni dostaviti certifikate CE i DoC
Ponuditelji su dužni dostaviti kliničke studije usporedbe sa klasičnim FFR sustavom (invazivnim)
Ponuda koja nije cjelovita smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati
Ponuditelj:____________________________________________________________
(potpis i pečat)
U___________________, _____________________.