## Sheet1
TROŠKOVNIK
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1.0 | Sustav za mjerenje izdahnutog dušičnog oksida (NO) |  |  | 1 |  | 0
1.1 | Mjerenje koncentracije NO u ljudskom izdisaju
1.2 | Nazalna opcija za mjerenje izdahnutog zraka kroz nos
1.3 | Vrijeme izdaha: preferirano 10 sek. a za djecu 6 sek.
1.4 | Filtar za jednokratnu upotrebu – mijenja se za svako novo mjerenje te za svakog pacijenta
1.5 | Raspon mjerenja FeNO: 5 – 300ppb
1.6 | Preciznost: manje od 3 ppb izmjerene vrijednosti za vrijednosti manje od 30 ppb i manje od 10% izmjerene vrijednosti za vrijednosti iznad 30 ppb.
1.7 | Točnost: +/- 5 ppb za izmjerene vrijednosti manje od 50 ppb ili 10% izmjerene vrijednosti veče id 50 ppb.
1.8 | Mogućnost nadogradnje na SNIP, 6MWT, rinomanometriju, sukladnost, povezivanja sa uređajima za analizu plinova u krvi
1.9 | Sustav zadovoljava navedene karakteristike pri rasponu temperature od +10 do +35°C, relativnoj vlažnosti od 20-80% te tlaku od 700-1060 hPa.
2.0 | Mjerni uređaj i pribor:
2.1 | Prenosivi uređaj mase oko 1 kg.
2.2 | Računalo s programom za povezivanje i pisačem
2.3 | Povezivanje USB kablom i bežično
2.4 | Senzor i filtri za 300 mjerenja uključeni
2.5 | Test paket za 20 nasalna mjerenja uključen
3.0 | Potrošni materijal: |  |  | 2 |  | 0
3.1 | Test kit za 500 mjerenja (filtri)
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0