## Grupa 2.
TROŠKOVNIK Grupa2. -Aspiratori
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1.0 | Električni OP aspirator |  |  | 3 |  | 0
1.1 | Protok aspiratora minimalno 60L/min
1.2 | Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu od 0 do -95 kPa
1.3 | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg
1.4 | Podešavanje snage vakuuma na minimalno sljedeće načine: 1. Putem okretnog regulatora 2. Minimalno 3 tipke za brzi odabir snage sukcije u minimalno tri stupnja 40, 50 i 60 L/min 3. Nožnim prekidačem
1.5 | Pokretno podvozje na antistatičkim kotačima opremljeno kočnicama
1.6 | Sigurnosna posuda sa zaštitom od prelijevanja, minimalne zapremnine 0,25L s mogučnošću parne sterilizacije na temp. 134 stupnja C
1.7 | Nožni prekidač za upravljanje aspiratorom (uključivanje/isključivanje) integriran u podvozju
1.8 | Nosive šine za smještaj posuda za sekret i posude za katetere
1.9 | Isporuka pribora za višekratnu upotrebu: 1. Kolekcijska polisuflonska posuda za sekret od 3 litre s mogućnošću parne sterilizacije na tem. 134 stupnja C 2. Poklopac za kolekcijsku posudu s integriranom zaštitom od prelijevanja sadržaja. Poklopac izrađen od polisulfona sa mogućnošću parne sterilizacije na temp. do 134 stupnja C 3. Crijevo za sukciju promjera 7mm minimalne dužine 2 metra s mogučnošću parne sterilizacije na temperaturi do 134 stupnja C 4. Držač aspiracijskog crijeva na podvozju
1.10 | Pet bakterijskih hidrofobnih filtera za zaštitu agregata s neutralizacijom mirisa
1.11. | Maksimalna snaga agregata do 120W
1.12. | Priključni kabel za 230V, 50Hz, minimalne duljine 4m
1.13. | Težina uređaja maksimalno 18 kg
1.14. | Bučnost agregata maksimalno do 43dB
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0
Napomena:
Jamstvo na Električni operacijski aspirator minimalno 12 mjeseci