## Sheet1
TROŠKOVNIK
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Sustav za mehaničku prsnu kompresiju |  |  | 1
1.1 | Namijenjen timovima HMP na terenu, prijemnim jedinicama HMP, laboratorijima za kateterizaciju
1.2 | Mehanički uređaj za masažu srca pogonjen Li Ion baterijskim napajanjem, te 12-24V u vozilu
1.3 | Broj ponavljanja kompresija 100 puta u min, odnosno sukladno smjernicama ERC-a
1.4 | Dubina kompresije min. 5 cm ovisno o pacijentu, odnosno sukladno smjernicama ERC-a
1.5 | Odnos faze kompresija/dekompresija 50:50
1.6 | Uređaj primjenjiv za masažu u uvjetima neprekinutog rada u laboratorijima za kateterizaciju
1.7 | Mogućnost defibriliranja pacijenta za vrijeme primjene uređaja s naljepnim elektrodama ili čvrstim pedalama
1.8 | Vakumska kapa koja osigurava povrat prsišta na početni položaj u fazi dekompresije
1.9 | Težina max. 8 kg
1.10. | Tvrdi kofer u obliku ruksaka sa dva otvora, za kontrolu stanja punjive baterije, te za paljenje i gašenje uređaja u zatvorenom koferu. Na poleđini kofera otvor za punjenje aparata u zatvorenom koferu.
1.11. | Bluetooth konekcija
2. | 12 V DC punjač u vozilu za uređaj opisan u stavci br.1. |  |  | 1
3. | AC punjač za uređaj opisan u stavci br.1. |  |  | 1
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0