## Troškovnik
TROŠKOVNIK Operacijsko-tretmanski stol za endourološke zahvate
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1.0 | Operacijsko-tretmanski stol za endourološke zahvate - mobilni |  |  | 1 |  | 0
1.1 | Ploča stola je podijeljena u četiri dijela: naslon za glavu, naslon za leđa, sjedalo i podijeljeni nasloni za noge (lijevi i desni). Dijelovi za naslon, sjedalo i naslon za noge opremljeni su bočnim šinama od nehrđajućeg čelika za montažu pribora.
1.2 | Mobilni stol na 4 kotača promjera minimalno 150 mm s centralnom blokadom kotača i kotačem za usmjerenu vožnju.
1.3 | Konstrukcija stola izrađena je od ugljičnog čelika s praškastim premazom
1.4 | Baza stola je prekrivena plastičnim kućištem.
1.5 | Segmenti stola propusni za rendgenske zrake s mogućnošću snimanja slika
1.6 | Uklonjivi madraci izrađeni od poliuretanske pjene, presvučeni antistatičkom imitacijom kože i otporni na dezinfekcijska sredstva. Madraci imaju antidekubitalna svojstva i efekt memorije oblika.
1.7 | Debljina madraca minimalno 60 mm
1.8 | Dopušteno opterećenje minimalno 200 kg
1.9 | Podešavanje segmenata naslona za leđa, naslona za glavu i naslona za noge – ručno, uz potporu plinskih opruga s mehanizmom za zaključavanje
1.10 | Podešavanje visine ploče stola, bočni nagibi, Trendelenburgov i obrnuti Trendelenburgov nagib te niveliranje ploče stola izvode se korištenjem elektromehaničkog pogonskog sustava napajanog baterijama od 24 V.
1.11 | Žičani daljinski upravljač s mogućnošću programiranja minimalno 3 položaja stola.
1.12 | Podešavanje visine, uzdužnog i bočnog nagiba ploče stola postiže se električnim aktuatorima.
1.13 | Nasloni za noge s mogućnošću bočnog otvaranja pod kutom od minimalno 180°
1.14 | Podešavanje kuta nagiba pločastih oslonaca za noge : -90° do 20°
1.15 | Podešavanje naslona za glavu: -65° do 35° (± 5°)
1.16 | Trendelenburg i obrnuti Trendelenburg minimanlo 20° (± 5°)
1.17 | Bočni nagib u oba smjera: minimalno 20°
1.18 | Podešavanje visine: 750 do 1050 mm
1.19 | Ukupna duljina stola sa segmentom naslona za glavu minimano 2030 mm
1.20 | Ukupna širina ploče stola minimalno 650 mm
1.21 | Širina madraca minimalno 605 mm
1.22 | Podešavanje segmenta naslona za leđa -40° do +85°
1.23 | Podešavanje kuta nagiba podijeljenog segmenta oslonca za noge -90° do + 25°
1.24 | Mjesto za bocu s kisikom
1.25 | Stalak za infuziju - 1 kom
1.26 | Nosači za noge - 2 kom
1.27 | Univerzalna podesiva stezaljka - 3 kom
1.28 | Urološko ginekološka Inox posuda - 1 kom
1.29 | Servis osiguran u RH
1.30 | Jamstvo na stol i opremu iznosi 24 mjeseca
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0