## Troškovnik
TROŠKOVNIK
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Laboratorijska perilica termodezinfektor |  |  | 1 KOM
1.1 | Laboratorijska perilica sa aktivnim sušenjem DryPlus, sa 2 dozirne pumpe za tekući detegent i alkalno sredstvo i ladicom za njihov smještaj, mjerač vodljivosti, konekcije za demi, toplu i hladnu vodu, kučište od nehrđajućeg čelika, bez pokopca, Hepa filtar H14, Vanjske mjere V/Š/D mm (bez poklopca V 820 mm) 835/900/600, električna karakteristika 3N AC 400V 50Hz, priključna električna snaga 9,3 kW; Poklopac od nehrđajućeg čelika-Podnožje od nehrđajućeg čelika, pričvršćeno za stroj , dimenzije: V 300, Š 900, D 700 mm; Gornja košara sa otvorenom prednjom stranom. Za umetke. Podesiva po visini. Ugrađena prskalica. Dimenzije: V 206 x Š 528 x D 527 mm. Dimenzije utovara: V 160 +/- 30, Š 475, D 443 mm; Donja košara s dvije spojne cijevi za spajanje do dva injektorska modula ili umetka, Samobrtveni priključni ventili, V 154, Š 529, D 546 mm, Dimenzije utovara (s gornjom košarom) Š 490, D 435 mm; Modul 2x4 (sa sapnicama) - Za laboratorijsko stakleno posuđe, npr. Erlenmeyerove tikvice, okrugle tikvice, laboratorijske boce, mjerne tikvice i mjere cilindre (250 - 1000 ml), 4 x A 840 injektorske mlaznice, 4 x A 841 injektorske mlazice. Dimenzije: V 228 x Š 208 x D 479 mm; Rešetkasti nosač 2x4 - Za bolju zaštitu i centriranje premeta. Za uporabu s modulima; modul (sa sapnicama) - Za laboratorijsko stakleno posuđe, npr. Erlenmeyerove tikvice, okrugle tikvice, labtorijske mjerne tikvice i mjerne cilindre (50-250 ml), 9 x A 842 injektorske mlaznice, 9 x A 843 injektorske mlaznice, Dimenzije: V 203 x Š 232 x D 493 m; Rešetkasti nosač 3x6 - Za Bolju zaštitu i centriranje tereta, Za korištenje s modulima; Modul 4x8 (sa/sapnicama) - Za laboratorijsko stakleno posuđe, npr. Erlenmeyer tikvice, okrugle tikvice, laboratorijske boce, tikvice i mjerni cilindri (25 - 100 ml), 16 x A 844 injektorske mlaznice, 16 x A 845 injektorske mlaznice, V 143, Š 238, D 479 mm; Rešetkasti nosač 4x8 - Za Bolju zaštitu i centriranje tereta, Za korištenje s modulima; Umetak 1/2 za prihvat različitog pribora- Za lijevke, čaše, stakleno posuđe sa širokim grlom itd. Fleksibilna ručka, prikladna za razne gornje i donje košare. Dimenzije: V 80 (120) x Š 229 x D 427 mm; Poklopac za 1/2 košare - S perforacijama 8 x 8 mm, Pokriva polovicu umetka, Dimenzije: V 19 x Š 207 x D 224 mm; Umetak 1/2 - Za stakleno posuđe sa širokim grlom, mjerne cilindre itd. 26 malih opružnih kuka, H 105 mm, razmak cca. 60 mm, V 116, Š 220, D 445 mm; Umetak 1/1
2. | Sol za reaktivaciju 1,5 kg |  |  | 1 KUT
3. | Neodisher LaboClean FLA 5 litara (ILI JEDNAKOVRIJEDNO) |  |  | 1 KOM
4. | Neodisher Z 5 litara (ILI JEDNAKOVRIJEDNO) |  |  | 1 KOM
5. | Patrona za pripremu demineralizirane vode, protok do 800 lit/h, sadržaj smole do 19 lit |  |  | 1 KPL
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0