## Sheet1
TROŠKOVNIK
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
| Transportni respirator |  |  | 1 | 0 | 0
Proizvođač i zemlja porijekla:
Model uređaja:
1. | Sučelje uređaja
1.1 | TFT kolor ekran veličine 21cm, upravljan na dodir "touch screen".
1.2 | Istovremeni prikaz najmanje dvije krivulje, prema odabiru korisnika, od najmanje: Tlak, Protok, Volumen.
1.3 | Prikaz jedne zamke (“loop”) prema odabiru korisnika najmanje: tlak-volumen, volumenu-protok, tlakprotok.
1.4 | Prikaz odabranih trendova svih mjerenih parametara najmanje 72h.
2. | Parametri i oblici rada respiratora
2.1. | Primjena kod odraslih pacijenata i pedijatrijskih pacijenata.
3. | Načini ventilacije
3.1. | Modalitet automatske ventilacije baziran na garantiranom minutnom volumenu, adaptiranom prema stanju pluća i dišnih puteva (COPD, ARDS...), proporcionalnoj tlačnoj podršci na zahtjev pacijenta, postavkama korisnika i aplikaciji pravila za zaštitu pluća, primjenjiva na pasivne i aktivne pacijente, adaptacijom Vt, I:E i frekvencije (ASV ili MMV).
3.2. | PCV+ (Tlakom kontrolirana ventilacija - bifazična).
3.3. | P-SIMV, Tlačno kontrolirana sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija.
3.4. | SPONT, Tlačna suportna ventilacija.
3.5. | (S)CMV+ , (Sinkronizirana) kontrolirana mandatorna ventilacija.
3.6. | SIMV+, Sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija.
3.7. | NIV (Ne invazivna ventilacija).
3.8. | NIV - ST (Spontana/tempirana ne invazivna ventilacija s postavljanjem minimalne frekvencije).
3.9. | HFOT-terapija visokim protokom nazalnim kanilama.
3.10. | Frekvencija disanja u najmanjem rasponu od 1 do 80 u/min.
3.11. | Tidalni volumen u najmanjem rasponu od 20 do 2000 ml.
3.12. | Regulacija PEEP-a/CPAP i Plow od 0 do 35 cmH2O.
3.13. | Regulacija inspiratorne koncentracije kisika u najmnjem rasponu od 21 do 100%.
3.14. | Omjer I:E u najmanjem rasponu od 1:9 do 4:1.
3.15. | Vršni protok najmanje 250 l/min.
3.16. | Triger protoka u najmanjem rasponu od 1 do 20 L/min.
3.17. | Osjetljivost ekspiratornog okidača (cikliranje inspirija u ekspirij) u najmanjem rasponu od 5 do 80% inspiratornog vršnog protoka.
3.18. | Podešavanje % min volumena dostavljenog pacijentu u adaptivnom obliku respiracije u najmanjem rasponu od 25 od 350%.
4. | Mjereni parametri
4.1. | Mjerenje svih parametara se vrši kroz proksimalni senzor protoka (smještem na kraju respiracijskog kruga na strani pacijenta).
4.2. | Mjerenje tlaka najmanje: Paw, Ppeak, Pmean, Pinsp, Peep/Cpap.
4.3. | Mjerenje protoka najmanje: Flow, Insp Flow, Exp Flow.
4.4. | Mjerenje volumena najmanje: Volume, VTE, VTI, ExpMinVol, MVSpont, MV Leak.
4.5. | Mjerenje vremena najmanje: I:E, fTotal, fSpont, TI, TE,%SpontRate.
4.6. | Mjerenje mehanike pluća najmanje: Cstat, AutoPEEP, RCexp, Rinsp, RSB, PTP, P0.1.
4.7. | Mjerenje inspiratorne koncentracije kisika: FiO2.
5. | Ostalo
5.1. | Automatska kompezacija curenja respiratornog plina.
5.2. | Integrirani pneumatski nebulizator pogonjen kisikom.
5.3. | Prikaz dinamičkih pluća kao alat vizualizacije promjene popustlivosti pluća i otpora dišnih puteva. (Vizualizacija animiranom slikom pluća u realnom vremenu).
5.4. | Vizualni grafički prikaz ovisnosti pacijenta o respiratoru podjeljen u tri grupe, oksigenacija (FiO2 i PEEP), eliminacija CO2 (ExpMinVol i Pinsp) i aktivnost pacijenta (RSB i %SpontFreq) ili istovremeni prikaz šest trendova istih prametara na ekranu uređaja.
5.5. | Uređaj mora imati integriranu ručku za nošenje sa kukom za postavu na rub ili zaglavlje kreveta.
5.6. | Integrirani autonomni izvor komprimiranog zraka (npr. turbina ili kompresor).
5.7. | Napajanje kisikom: spajanje na bocu ili razvod plinova (visoko tlačni ulaz) ili koncentrator kisika (nisko tlačni ulaz)
5.8. | Autonomija ventilacije pri radu na jednu bateriju u trajanju od najmanje 4h.
6. | Standardi
6.1. | Ponuđeni respirator mora imati namjenu i potrebne certifikate za transport u vozilu, avionu i helikopteru.
7. | Jamstvo
7.1. | Najmanje 2 godina jamstva.
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0