## Troškovnik
TROŠKOVNIK PJN-48-26, -2.dio
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | BROJ STRANICE DOKAZA (KATALOG, PROSPEKT, BROŠURA, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE) IZDANIH OD PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA ZA EU, I/ILI IZJAVE IZDANE I OVJERENE OD STRANE PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA ZA EU, NA KOJOJ JE VIDLJIVA TRAŽENA KARAKTERISTIKA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | SNIMAČ HOLTER EKG |  |  | 5 |  | 0
1.1 | Mogućnost snimanja od 3 do 12 odvoda
1.2 | Mogućnost snimanja s 3, 4, 5, 7 ili 10 polnim kabelom
1.3 | Mogućnost snimanja do 7 dana
1.4 | Uzorkovanje od 1024 do 10.240 Hz
1.5 | Prijenos zapisa USB kabelom ili SD kartice
1.6 | Memorija > 4 GB
1.7 | Mogućnost praćenja respiracije tijekom više dana
1.8 | Mogućnost snimanja položaja pacijentova tijela
1.9 | Oklopljeni HDMI za izolaciju artefakata
1.10 | Mogućnost slanja EKG-a telefonski
1.11 | Odvojeno snimanje SAECG pri 1,024 Hz i 16-bit
1.12 | Prikaz: EKG u stvarnom vremenu, puls, vrijeme, stanje baterije, status kabela, frekvencija respiracije
1.13 | Neovisni pacemaker spike kanal s detekcijom pri naponu manjem od 3mV i frekvencijom uzorkovanja od 10.240 Hz
1.14 | 16 bitna A/D rezolucija s frekvencijskim odgovorom od 0.05 do 150 Hz s 2 GB memorije
1.15 | Napajanje - 1 AAA baterija
1.16 | Upute za upotrebu na hrvatskom jeziku
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0
Napomena:
Jamstvo 12 mjeseci, osim za potrošni materijal