## Troškovnik
TROŠKOVNIK -Oprema za odjel radioterapije
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | STRANICA U KATALOGU/ NAPOMENA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
| Fiksacijska oprema |  |  | 1 |  | 0
1. | Fiksacija za stopala i koljena:
1.1 | Sustav za fiksiranje koljena i stopala-kratki, mora biti kompatibilan sa postojećim sustavom I-TV kojeg korisnik posjeduje
1.2 | Sustav mora imati: 17 uzdužnih i 10 kutnih položaja s integriranim sustavom indeksiranja
1.3 | Sustav mora imati kratku osnovnu ploču
1.4 | Sustav mora imati klizni oslonac za stopala
1.5 | Sustav mora imati podložak za koljena
| Dozimetrijski dijamantni detektor |  |  | 1 |  | 0
2. | Mikro sintetički dijamantni detektor:
2.1 | Vodootporni jednokristalni dijamantni detektor za mjerenje malih fotonskih polja i elektrona visoke energije u vodenom fantomu
2.2 | Nominalni osjetljivi volumen: polumjer 1,1 mm, debljina 1 μm
2.3 | Mjerna količina: apsorbirana doza u vodi
2.4 | Stabilnost doze: < 0,30 % / kGy pri 18 MV
2.5 | Veličina polja: (1 x 1) cm² … (40 x 40) cm²
2.6 | Energetski odziv: ≤ ± 13 % (100 keV … 60Co)
2.7 | Sustav napajanja: BNT
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0