## Troškovnik
TROŠKOVNIK PJN-48-26, -3.dio
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo
|  | DA / NE | BROJ STRANICE DOKAZA (KATALOG, PROSPEKT, BROŠURA, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE) IZDANIH OD PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA ZA EU, I/ILI IZJAVE IZDANE I OVJERENE OD STRANE PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA ZA EU, NA KOJOJ JE VIDLJIVA TRAŽENA KARAKTERISTIKA | KOLIČINA (kom) | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA, MODULARNOG DIZAJNA |  |  | 1 |  | 0
1.1 | Modularan dizajn monitora koji omogućuje konfiguraciju monitora prema potrebi radnog mjesta te izmjenu modula između pojedinih monitora
1.2 | Stacionarna upotreba monitora s pripadajućom fiksacijom na stropni nosač
1.3 | Utori za module ugrađeni u monitor omogućuju prihvat minimalno 6 modula istovremeno
1.4 | Dijagonala ekrana minimalno 38 cm, medicinski kapacitivni ekran u boji “osjetljiv na dodir”, TFT LCD, rezolucije minimalno 1920x1080 piksela(FHD)
1.5 | Kut gledanja monitora minimalno 170°
1.6 | Kapacitivni ekran omogućuje višedodirno upravljanje istovremeno (upravljanje s dva prsta istovremeno radi proširivanja prikaza)
1.7 | Ekranom može upravljati osoba koja nosi rukavice
1.8 | Ugrađen senzor za detekciju količine okolišnog svjetla i automatsko prilagođavanje svjetline zaslona
1.9 | Automatsko prilagođavanje svjetline zaslona za dan/noć
1.10 | Upravljanje monitorom i upis podataka preko alternative kapacitivnom zaslonu: USB miš, USB tipkovnica, barkod čitač, daljinski upravljač
1.11 | Istovremeni prikaz minimalno 10 krivulja s pripadajućim poljima za brojčani prikaz
1.12 | Prikaz minimalno 80 numeričkih vrijednosti ovisno o parametrima i konfiguraciji ekrana, ne istovremeno
1.13 | Minimalno 25 različitih profila ovisno o potrebama korisnika
1.14 | Prijelaz između različitih predkonfiguriranih prikaza upravljanjem s dva prsta istovremeno
1.15 | Konfiguriranje minimalno 20 softverskih brzih tipki na zaslonu za brži pristup pojedinim funkcijama
1.16 | Monitor vitalnih funkcija testiran na minimalno 50 sredstava za čišćenje i dezinfekciju (potrebno priložiti popis testiranih sredstava kao dokaz zadovoljavanja)
1.17 | Zaključavanje ekrana pritiskom na 1 tipku zbog čišćenja ekrana; moguće programirati trajanje zaključavanja minimalno u rasponu od 10 sek do 1 min
1.18 | Dizajn monitora izveden bez ugrađenog ventilatora u monitoru
1.19 | Težina monitora najviše 5.5 kg isključujući module, baterije i pribor
1.20 | Litij-ionska integrirana baterija omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 2 sata; modul za punjenje baterije integriran u monitor bez potrebe za vanjskim punjačem
1.21 | Ispis direktno s monitora na laserski pisač
1.22 | Zvučna i tekstualna aktivacija alarma u 3 kategorije, s alarmnim svjetlom vidljivim iz svih kutova gledanja
1.23 | Alarmna funkcija analizira istovremeno EKG signal i signal pletizmografske krivulje u svrhu točnije aritmijske analize i HR/PR mjerenja i smanjenju lažnih alarma; grafički prikaz indeksa kvalitete EKG signala i pletizmografske krivulje na zaslonu
1.24 | Podržano minimalno 5 kalkulacija (lijekovi, hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske, renalne) i titracijska tablica
1.25 | Uređaj podržava konfiguraciju za novorođenačke, pedijatrijske i odrasle pacijente
1.26 | Pohranjivanje i prikaz najmanje 1000 događaja za svakog pacijenta koji uključuju alarme parametara, aritmijske događaje, tehničke alarme, itd.
1.27 | Pohranjivanje i prikaz minimalno 1000 NIBP mjerenja
1.28 | Pohranjivanje i prikaz minimalno 48h potpunog prikaza krivulja (full disclosure)
1.29 | Pohrana i prikaz minimalno 120 sati trendova (brojčani i grafički), s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize
1.30 | Pohrana minimalno 48h OxyCRG podataka
1.31 | Konektori ugrađeni na monitoru, minimalno: 4 USB konektora, “Nurse call”, DVI, standardna mrežna konekcija (RJ45 konektor), SMR, mrežno napajanje, uzemljenje
1.32 | Minimalno 4 programabilna brojača vremena (timera) na zaslonu monitora
1.33 | Direktno bežično spajanje, mjerenje i prikupljanje EKGa i SPO2 s telemetrijskih uređaja
1.34 | Spajanje s centralnom monitorskom jedinicom preko LAN mreže
1.35 | Ugrađena zaštita od defibrilacije
1.36 | Praćenje sljedećih parametara preko modula:
1.37 | EKG - 3/5/6 odvoda
1.38 | Korištenje 6-žilnog EKG kabela u svrhu dobivanja deriviranog 12-kanalnog EKG-a
1.39 | Višeodvodna EKG analiza bazirana na analizi minimalno 4 EKG odvoda istovremeno u svrhu poboljšanja točnosti QRS detekcije i QRS klasifikacije te smanjenju lažnih alarma
1.40 | ST analiza s grafičkim dijagram prikazom ST elevacija i ST depresija
1.41 | Analiza najmanje 25 srčanih aritmija
1.42 | QT analiza
1.43 | Respiracija
1.44 | SpO2 – saturacija kisika
1.45 | Temperatura, 2 kanala
1.46 | NIBP – neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja
1.47 | Stalak na kotačima s mehanizmom za učvršćivanje monitora
1.48 | Pribor za praćenje parametara: EKG kabel – 6 žica sa štipaljka završecima, crijevo za mjerenje tlaka, manžete u 3 veličine, priključni SPO2 kabel, SPO2 višekratni senzor za odrasle, višekratni senzor za temperaturu, 1 kom, kabel za napajanje, upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku
1.49 | Umrežavanje monitora s centralnom stanicom iz stavke 3
2. | TRANSPORTNI MONITOR/MODUL ZA PRAĆENJE VITALNIH PARAMETARA PACIJENATA |  |  | 1 |  | 0
2.1 | Funkcionira kao modul unutar monitora vitalnih funkcija opisanog u stavci 1, na način da se umeće unutar monitora vitalnih funkcija, i kao zasebni monitor za vrijeme transporta pacijenata kada se izvadi iz monitora vitalnih funkcija
2.2 | Težina maksimalno 1 kg s ugrađenom baterijom
2.3 | Dijagonala ekrana minimalno 13 cm, medicinski kapacitivni ekran u boji “osjetljiv na dodir”, TFT LCD, rezolucije minimalno 1280x720 piksela (WXGA); podržano višedodirno upravljanje (upravljanje s dva prsta istovremeno radi proširivanja prikaza)
2.4 | Kut gledanja monitora minimalno 160°
2.5 | Automatsko prilagođavanje svjetline zaslona za dan/noć i prilagođavanje jačine zvuka
2.6 | Prikaz minimalno 5 krivulja (valnih oblika) na zaslonu istovremeno
2.7 | Ekranom može upravljati operator koji nosi rukavice
2.8 | Prikaz minimalno 20 različitih numeričkih vrijednosti ovisno o parametrima i konfiguraciji ekrana, ne istovremeno
2.9 | Prikaz minimalno 13 različitih krivulja ovisno o parametrima i konfiguraciji ekrana, ne istovremeno
2.10 | Integrirana litij-ionska integrirana baterija/baterije omogućuje rad modula bez centralnog napajanja minimalno 8 sati
2.11 | Spajanje na centralnu monitorsku jedinicu preko LAN ili WiFi mreže
2.12 | Zaštita od vanjskih utjecaja minimalno IP44
2.13 | Modul testiran na pad s minimalno 1.2 m prema EN 60601-1
2.14 | Zvučna i tekstualna aktivacija alarma u 3 kategorije
2.15 | Ugrađena zaštita od defibrilacije
2.16 | Podržano minimalno 5 kalkulacija (lijekovi, hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske, renalne) i titracijska tablica
2.17 | Docking jedinica s ručkom za fiksaciju / prijenos transportnog monitora - modula omogućuje punjenje, prijenos podataka i spajanje na veći standardni računalni monitor
2.18 | Docking jedinica ima minimalno USB, VGA i mrežni konektor (RJ45) i može se učvrstiti na više načina u transportu i stacionarno
2.19 | Docking jedinica omogućuje dodavanje još 1 modula osim transportnog modula ovisno o potrebama pacijenata
2.20 | Svi podaci se tijekom transporta prikupljaju lokalno u transportnom monitoru - modulu i automatski prebacuju u centralnu monitorsku jedinicu ili gore opisan monitor vitalnih funkcija nakon transporta
2.21 | Pohranjivanje minimalno 48h potpunog prikaza krivulja (full disclosure)
2.22 | Pohranjivanje minimalno 1000 NIBP mjerenja
2.23 | Pohranjivanje najmanje 1000 događaja za svakog pacijenta koji uključuju alarme parametara, aritmijske događaje, tehničke alarme, itd.
2.24 | Pohrana minimalno 120 sati trendova (brojčani i grafički), s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize
2.25 | Praćenje sljedećih parametara, integrirano u prijenosni modul - monitor:
2.26 | EKG - podržani kablovi s 3 5 i 6 odvoda
2.27 | Korištenje 6-žilnog EKG kabela u svrhu dobivanja deriviranog 12-kanalnog EKG-a
2.28 | Višeodvodna EKG analiza bazirana na analizi minimalno 4 EKG odvoda istovremeno u svrhu poboljšanja točnosti QRS detekcije i QRS klasifikacije te smanjenja lažnih alarma
2.29 | ST analiza
2.30 | Analiza najmanje 25 srčanih aritmija
2.31 | QT analiza
2.32 | Respiracija
2.33 | SpO2 – saturacija kisika
2.34 | Temperatura, 2 kanala
2.35 | NIBP – neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja
2.36 | Pribor za praćenje parametara: EKG kabel – 6 žica sa štipaljka završecima, crijevo za mjerenje tlaka, manžete u 3 veličine, priključni SPO2 kabel, SPO2 višekratni senzor za odrasle, višekratni senzor za temperaturu, 1 kom, kabel za napajanje, upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku
Ukupna vrijednost bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
Ukupna vrijednost sa PDV-om: |  |  |  | 0