## Tehnički opis
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | PJN-91-26 ¦ Održavanje, zamjena komponenti, premještanje i stavljanje u funkciju postojećeg sustava za centralni nadzor pacijenata na Odjelu za pedijatriju
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
TROŠKOVNIK
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Količina | Jedinica mjere | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Proizvođač/Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Stanica za centralni nadzor (Odjel za pedijatriju) | 1 | kom |  |  |  |  | 0
1.1 | Centralna jedinica za istovremeno praćenje podataka sa 14 postojećih monitora vitalnih funkcija Infinity Delta serije
1.2 | 1 LCD ekran u boji dijagonale najmanje 54 cm, tastatura, miš, vanjski zvučnici
1.3 | Licenca za praćenje podataka s najmanje 32 monitora vitalnih funkcija
1.4 | Podešavanja svih alarmnih parametara kao i na monitorima
1.5 | Klasifikacija alarma u najmanje tri razine sa zvučnom i vizualnom signalizacijom sukladno IEC standardu
1.6 | Nezavisno podešavanje glasnoće svake razine alarma
1.7 | Podešavanje dnevne i noćne glasnoće alarma
1.8 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.9 | Prikaz svih mjerenih parametara s hemodinamskih monitora u realnom vremenu
1.10 | Pohranjivanje krivulja za svakog pacijenta, u minimalno 120 sati
1.11 | Pohranjivanje minimalno 1000 događaja za svakog pacijenta, u minimalno 120 sati
1.12 | Pohranjivanje minimalno 120 sati trendova svih monitora
1.13 | Pohranjivanje trendova u lokalnu bazu centralne stanice kako bi se prikaz i analiza trendova mogli vršiti i nakon otpusta pacijenta s monitora
1.14 | Mrežni laserski pisač
1.15 | Prikaz pregleda izvješća na ekranu
1.16 | Neprekidni izvor napajanja (UPS)
1.17 | Povezivanje postojećih monitora vitalnih funkcija te ponuđenih pisača i stanice za centralni nadzor u mrežu
2 | Nosač monitora za zidni kanal s integriranom šinom (Odjel za pedijatriju) | 5 | kom |  |  |  |  | 0
2.1 | Nosač za montažu postojeće docking jedinice Infinity Docking Station i monitora Infinity Delta serije
2.2 | Prihvat za montažu nosača na integriranu šinu postojećeg zidnog kanala
2.3 | Podešavanje horizontalnog i vertikalnog otklona monitora
2.4 | Zidni podupirač za dodatnu ukrutu nosača
2.5 | Integrirane vodilice kabela
2.6 | Najmanje dvije kuke za vješanje pribora
2.7 | Nosač za napajanje postojećeg Infinity Delta monitora, za montažu na integriranu šinu postojećeg zidnog kanala
3 | Nosač monitora za zid (Odjel za pedijatriju) | 6 | kom |  |  |  |  | 0
3.1 | Nosač za montažu postojeće docking jedinice Infinity Docking Station i monitora Infinity Delta serije, duljine najmanje 30 cm
3.2 | Prihvat za montažu nosača na zid
3.3 | Podešavanje horizontalnog i vertikalnog otklona monitora
3.4 | Podešavanje visine monitora
3.5 | Integrirane vodilice kabela
3.6 | Najmanje dvije kuke za vješanje pribora
3.7 | Nosač za napajanje postojećeg Infinity Delta monitora, za montažu u vertikalni zidni kanal nosača monitora, s mogućnošću podešavanja visine
4 | Nosač za zidni kanal s integriranom šinom (Odjel za pedijatriju) | 3 | kom |  |  |  |  | 0
4.1 | Nosač za montažu postojeće docking jedinice Infinity Docking Station i monitora Infinity Delta serije, duljine najmanje 20 cm
4.2 | Prihvat za montažu nosača na zid
4.3 | Podešavanje horizontalnog i vertikalnog otklona monitora
4.4 | Podešavanje visine monitora
4.5 | Integrirane vodilice kabela
4.6 | Najmanje dvije kuke za vješanje pribora
4.7 | Nosač za napajanje postojećeg Infinity Delta monitora, za montažu u vertikalni zidni kanal nosača monitora, s mogućnošću podešavanja visine
UKUPNO BEZ PDV-a | [5 empty] | 0
PDV | [5 empty] | 0
UKUPNO S PDV-om | [5 empty] | 0
NAPOMENA:
1. U cijenu ponude trebaju biti uključeni:
• Isporuka, montaža i puštanje u rad
• Uvođenje u rad i edukacija osoblja
• Jamstveni rok od 12 mjeseci od datuma puštanja u rad
2.Servis i rezervni dijelovi osigurani
3.Ovlaštenje za prodaju, održavanje, servis i edukaciju od proizvođača Drägerwerk AG & Co. KGaA, Njemačka za postojeće monitore vitalnih funkcija u vlasništvu OB Zadar koji su predmet premještanja na lokaciju Odjela za pedijatriju.